固件与小程序分工流程文档

按产品操作流程逐步骤拆解，工程师可直接按此编程

版本: V3.0   日期: 2026-06-11

# 总览流程图

以下为产品完整操作流程总览。[F] = 固件负责, [M] = 小程序负责, [F+M] = 协同实现。

Step 1  [F+M] 设备上电与BLE连接
    │
    ▼
Step 2  [F]   上电自检
    │
    ▼
Step 3  [F]   底噪校准 + 强光检测
    │
    ▼
Step 4  [M]   用户选择治疗区域 (1-5区)
    │
    ▼
Step 5  [F]   贴合检测 (脉冲光预校验)
    │
    ▼
Step 6  [F]   多光谱序贯扫描 (R→UV→Y→IR)
    │
    ▼
Step 7  [F+M] PD数据上报 (FFE4 17B)
    │
    ▼
Step 8  [F]   IDLE待机
    │
    ▼
Step 9  [M]   多光谱诊断算法
    │
    ▼
Step 10 [M]   匹配治疗方案
    │
    ▼
Step 11 [F+M] 下发治疗指令 (FFE1 33B)
    │
    ▼
Step 12 [F]   分区差异化光疗执行
    │
    ▼
Step 13 [F+M] 治疗中监控 (含安全机制)
    │
    ▼
Step 14 [F]   治疗完成 → Flash固化
    │
    ▼
Step 15 [F+M] 数据上报 → 复位待机

# 详细流程拆解

## Step 1: 设备上电与BLE连接

参与方: [F+M]协同

固件工作

MCU初始化: GPIO配置、ADC初始化、定时器初始化、LED驱动IC初始化、PD传感器初始化、温度传感器初始化

BLE初始化: 配置GATT Service (FFE1 Command, FFE4 Status)，开始广播

等待小程序连接

小程序工作

微信小程序初始化BLE模块

扫描附近设备 (按设备名或UUID过滤)

连接设备

发现服务: 获取FFE1/FFE4特征值

使能FFE4 Notify

读取FFE4 17字节确认设备在线

协议交互

FFE4 Read → 17字节状态 (PD1~7 + VBAT + 校验)

技术参数

BLE广播间隔: 50ms

连接超时: 10秒

FFE4: Read+Notify属性, 17字节

验收标准

小程序能搜索到设备并建立BLE连接

能读取FFE4返回17字节数据

## Step 2: 上电自检

参与方: [F]固件

固件工作

检测各硬件模块就绪状态:

- LED驱动IC: 写测试数据→回读验证

- PD传感器×7: 读取ADC值, 确认非0xFFFF

- 温度传感器: 读取温度值, 确认在合理范围(-10~60°C)

- Flash存储器: 读写校验测试

自检结果缓存到状态变量

通过FFE4上报: PD值 + VBAT

小程序工作

读取FFE4获取自检后状态

可选: 显示设备状态信息

协议交互

无特殊命令, 通过FFE4 17字节判断

技术参数

自检超时: 2秒

温度合理范围: -10°C ~ 60°C

PD有效值范围: 0~4095 (ADC 12位)

验收标准

上电后FFE4返回有效PD值 (非全0/全F)

VBAT返回电池电压 (如3700=3.7V)

## Step 3: 底噪校准 + 强光检测

参与方: [F]固件

固件工作

确保所有LED关闭 (IO1~IO5全0)

等待50ms让PD稳定

连续采样7路PD各10次, 取中值作为底噪值

- PD1_noise ~ PD7_noise 存入校准缓存

检查是否有PD ≥ 4090 (接近饱和):

- 若≥3路PD饱和 → 判定强光环境 → 标记CALIB_FAIL

- 否则 → 标记CALIB_PASS

将底噪值存入内存, 供后续诊断算法使用

小程序工作

可选: 每隔1秒轮询FFE4, 观察PD值是否稳定回底噪

技术参数

采样次数: 10次/路

稳定等待: 50ms

强光阈值: ADC ≥ 4090 (接近12bit满量程4095)

判定规则: ≥3路饱和 → 强光环境

验收标准

遮住面罩时PD值接近0

暴露在环境光下PD值升高

强光下CALIB_FAIL阻止扫描

## Step 4: 用户选择治疗区域

参与方: [M]小程序

固件工作

等待命令, 无主动操作

小程序工作

UI显示5个面部区域示意图 (左脸颊/右脸颊/额头/下巴/鼻部)

用户可勾选1~5个区域 (默认全选)

确认选择后, 准备下一步扫描

技术参数

区域掩码定义: bit0=左脸颊, bit1=右脸颊, bit2=额头, bit3=下巴, bit4=鼻部

验收标准

用户能选择任意数量区域

选择结果能传给下一流程

UI/UX规范

5区域使用面部示意图标注

支持多选

确认按钮明显

## Step 5: 贴合检测 (脉冲光预校验)

参与方: [F]固件

固件工作

发送微弱脉冲光检测贴合:

写FFE1: IO1~IO5红光=26(10%), 蓝光=0, 绿光=0, 暖光=0, 时间=0, 总时间=0, 校验

等待10ms

读取FFE4 7路PD值

判定贴合:

若某区域对应的PD值 < (底噪值 - 贴合阈值) → 该区域贴合

若某区域对应的PD值 ≥ (底噪值 - 贴合阈值) → 该区域未贴合

简化判定: 7路PD中≥5路ADC显著低于底噪(被皮肤遮挡) → 贴合通过

贴合通过 → 等待多光谱扫描命令

贴合失败 → 通知小程序 (通过FFE4 PD特征: 所有PD值接近底噪=未贴合)

小程序工作

轮询FFE4读取PD值

检测到PD值无变化(接近底噪) → 提示"面罩未贴合，请调整佩戴"

检测到PD值显著变化(贴合) → 自动进入下一步

技术参数

脉冲光亮度: 10% (PWM=26/255)

稳定时间: 10ms

贴合阈值: 待标定 (建议: PD值 < 底噪×0.7)

判定: 7路中≥5路贴合 → 通过

验收标准

佩戴面罩时贴合通过

未佩戴时贴合失败, 提示调整

## Step 6: 多光谱序贯扫描 (R→UV→Y→IR)

参与方: [F]固件

固件工作

按顺序执行4色扫描, 每色过程相同:

1. 写IO1~IO5目标光色=128(50%), 其他光色=0

2. 等待50ms ADC稳定

3. 读取7路PD ADC值, 存入缓存

4. 关该光色 (写全0)

扫描顺序: 红光(R) → 紫外光(UV) → 黄光(Y) → 红外光(IR)

每次扫描写FFE1命令格式为: [R][UV][Y][IR][timeH][timeL] 共30B + 总时间2B + 校验1B

例如红光扫描: IO1~IO5: [128][0][0][0][0][0], 其余同理, 总时间=0

缓存结构: wave[4][7] = 4波长 × 7路PD ADC值

小程序工作

通过FFE4轮询读取PD值, 观察4色扫描过程

每50ms读取一次, 获取4组PD数据 (共28个值)

协议交互

FFE1写入 → 设IO各光色

FFE4读取 → 获取当前PD值

技术参数

扫描亮度: 50% (PWM=128)

稳定时间: 50ms

扫描顺序: R → UV → Y → IR

数据量: 28组 = 4波长 × 7路PD

总扫描时间: ~800ms (4 × (写IO+50ms+读PD+关IO))

验收标准

能依次读到4组不同的PD数据

PD值在遮光和未遮光时有明显差异

## Step 7: PD数据上报 (FFE4 17B)

参与方: [F+M]协同

固件工作

扫描完成后, 28组PD数据驻留在MCU内存

小程序通过FFE4读取时, 返回当前PD值:

- 若在扫描中 → 返回当前光色下的PD值

- 若扫描完成 → 返回最后一次红光扫描的PD值 (或最后一种光色)

注意: 实际FFE4只有7路PD实时值, 28组数据的完整传输由小程序轮询完成

小程序工作

在Step 6扫描过程中, 每50ms读取一次FFE4

记录4次读取结果:

- T1: 红光下PD1~7

- T2: 紫外光下PD1~7

- T3: 黄光下PD1~7

- T4: 红外光下PD1~7

整合为28组数据: wave[0..3][pd0..6]

协议交互

FFE4 Read: 17字节 — Byte1~2: PD1, Byte3~4: PD2, ..., Byte13~14: PD7, Byte15~16: VBAT, Byte17: CS

技术参数

小程序轮询间隔: 50ms (适配设备50ms稳定时间)

总采样: 4次 × 50ms = 200ms采集周期

验收标准

小程序能完整获取28组PD值

数据无丢包

## Step 8: IDLE待机

参与方: [F]固件

固件工作

扫描完成且数据上报后:

1. 关停所有LED: 写IO1~IO5全0到FFE1

2. 置内部状态=IDLE

3. 清空扫描缓存 (可选保留)

IDLE状态特点:

- 所有LED关闭

- 等待小程序下发治疗指令

- 不接受除FFE1写入以外的操作 (无其他命令通道)

小程序工作

检测到PD值回到底噪水平 → 判定设备已IDLE

进入诊断分析流程

协议交互

无需特殊命令, 通过FFE4 PD值回底噪判定

技术参数

IDLE标志: 所有IO寄存器为0

验收标准

扫描后自动关灯

PD值回到底噪水平

## Step 9: 多光谱诊断算法

参与方: [M]小程序

固件工作

无

小程序工作

读取28组PD数据 (4波长 × 7路PD)

5区域PD聚合:

- 按区域映射表将PD值分配到5区域

- 每个区域计算各波长平均PD值: Zone_R, Zone_UV, Zone_Y, Zone_IR

计算归一化吸收率:

- Avg_R = 5区域_R的平均值

- NR_R[i] = 1 - (Zone_R[i] / Avg_R)  // i=0~4 对应5区域

- 同理计算 NR_UV, NR_Y, NR_IR

病症判定 (每区域独立):

- max(NR_R, NR_UV, NR_Y, NR_IR) 对应的光谱 → 该光谱对应病症

- 若最大NR < 0.10 → 判定为健康/复合问题

炎症特殊规则:

- 若 NR_R 异常高 (吸光特征提示血红蛋白) → 判定炎症/泛红

- 自动限红光强度至60%, 限时≤8分钟

三级严重度分级:

- 轻度: 0.05 < NR_max ≤ 0.15

- 中度: 0.15 < NR_max ≤ 0.30

- 重度: NR_max > 0.30

技术参数

聚合映射: 7路PD → 5区域 (需硬件确定映射关系)

归一化公式: NR_X = 1 - (Zone_PD_X / Avg_PD_X)

阈值 TH: 0.10 (初始值, 可调)

严重度分级阈值: 0.05 / 0.15 / 0.30

验收标准

健康皮肤: 各NR值接近0

问题皮肤: 对应光谱NR值显著偏高

## Step 10: 匹配治疗方案

参与方: [M]小程序

固件工作

无

小程序工作

根据诊断结果, 查表匹配治疗方案 (见下方表格)

每个区域独立匹配方案 (不同区域可有不同模式)

炎症泛红特殊处理: 红光限制60%, 总时长≤8分钟

生成差异化治疗参数:

- 每个IO的R/UV/Y/IR强度值 (0-255)

- 每个IO的工作时间 (秒)

- 总时间 (秒, 取各IO最大值)

技术参数

强度百分比→PWM值映射: 20%=51, 30%=77, 40%=102, 50%=128, 55%=140, 62%=158, 70%=179, 83%=212, 100%=255

验收标准

诊断结果正确映射到治疗方案

各区域方案独立

治疗方案匹配表

| 病症 | 模式 | 光色 | 强度 | 时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光老化/暗沉 | 嫩肤抗衰 | 红光 | 80-100% | 8-10min |
| 痤疮/油脂 | 祛痘控油 | 紫外光 | 80-100% | 8-10min |
| 色素沉着 | 美白淡斑 | 黄光 | 80-100% | 8-10min |
| 深层炎症 | 深层修护 | 红外光 | 80-100% | 8-10min |
| 泛红敏感 | 舒缓修护 | 黄光+紫外光 | 40-60% | ≤8min |

## Step 11: 下发治疗指令 (FFE1 33B)

参与方: [F+M]协同

固件工作

监听FFE1写入事件

解析33字节命令:

- IO1~IO5各6字节: [R][UV][Y][IR][timeH][timeL]

- Byte31-32: 总时间

- Byte33: 校验

校验验证: 检查 Byte1~Byte32 求和取低8位 == Byte33

校验通过 → 解析存参, 准备执行

校验失败 → 忽略(不响应), 等待重发

小程序工作

构造33字节命令写入FFE1, 例如:

IO1: [204][0][0][0][0x02][0x58]  // R=80%, time=600s

IO2: [0][179][0][0][0x01][0xF4]  // UV=70%, time=500s

IO3~IO5: 全0 (不治疗)

总时间: [0x02][0x58]  // 600s

校验: [CS]

首次写入后, 通过FFE4读取验证设备已响应 (PD值变化表明LED已亮)

协议交互

FFE1 Write: 33字节固定长度命令

FFE4 Read: 验证PD值变化确认LED已响应

技术参数

命令长度: 33字节固定

校验: Byte0~31求和取低8位

时间单位: 秒

最长时间: 600秒 (10分钟)

强度范围: 0-255

验收标准

写入后设备LED按参数亮起

FFE4读取PD值升高

错误校验时设备不应答

## Step 12: 分区差异化光疗执行

参与方: [F]固件

固件工作

解析FFE1写入的33字节, 提取各IO参数

启动定时器, 按各IO独立控制:

- IO1: PWM驱动R/UV/Y/IR LED, 倒计时IO1_time

- IO2~IO5: 同理独立控制

每秒更新IO时间寄存器 (递减)

任一IO倒计时归零 → 该IO全关灯

所有IO归零 → 判定治疗完成

治疗期间持续通过FFE4上报PD值 (反映LED工作状态)

小程序工作

每秒轮询FFE4, 读取PD值和VBAT

显示治疗进度: 剩余时间, 当前强度

检测到PD值突然回底噪 → 判定治疗完成

技术参数

PWM频率: 1kHz

IO独立控制: 5路PWM × 4色 = 20路独立

时间精度: 秒级

最长治疗: 600秒

验收标准

各IO按设置参数独立工作

到时间自动关灯

## Step 13: 治疗中监控 (含安全机制)

参与方: [F+M]协同

13.1 离肤检测

固件工作

每20ms采样7路PD值

连续5次(100ms) ADC均高于离肤阈值 → 判定离肤

离肤后立即关LED, 恢复后等待贴合重新开始

小程序工作

检测到PD值异常跳变 → 可选提醒

技术参数

采样间隔: 20ms

判定次数: 5次连续

离肤阈值: (底噪+50) 需标定

13.2 摘面罩检测

固件工作

7路PD同时ADC ≥ 4090 → 判定摘面罩

1秒内暂停LED (不关, 保持配置)

60秒内未恢复贴合 → IDLE

60秒内恢复贴合 → 继续治疗

小程序工作

收到摘面罩信号 → 弹出提示 "请戴回面罩以继续护理"

13.3 BLE断连两段式保护

固件工作

200ms BLE断连检测 → 强制降LED功率至30%

开启5秒Grace倒计时:

- 5秒内重连 → 平滑恢复功率

- 5秒超时 → IDLE灭灯 + Flash固化断点

重连后小程序查询 → 返回PAUSED状态

小程序工作

重连后读取FFE4 → 检测到低功率 → 弹窗 "蓝牙连接已恢复，是否继续未完成的护理？"

13.4 过温保护

固件工作

实时读取温度传感器

软件层: ≥42°C → 关灯 + 上报

硬件层: 双重NTC, 42°C直接切断LED主路 (不依赖软件)

小程序工作

检测到温度异常上报 → 显示 "设备过热，请冷却后再使用"

13.5 低电量降级

固件工作

读取VBAT (FFE4 Byte15-16)

VBAT < 3.5V (约10%电量) 且 强度 > 62% → 自动降功率至55%

VBAT < 3.3V (约5%电量) → 强制IDLE

小程序工作

收到低电量信号 → 弹窗 "电量低，已自动切换省电模式"

强制IDLE → 弹窗 "电量过低，请充电"

技术参数

VBAT: 单位mV, 3.7V=3700

10%电量: ~3.5V (需电池曲线标定)

5%电量: ~3.3V

验收标准

摘面罩1秒内暂停

BLE断连5秒后IDLE

过温硬件切断

低电量自动降功率

## Step 14: 治疗完成 → Flash固化

参与方: [F]固件

固件工作

所有IO倒计时归零 → 自动关所有LED

固化治疗数据到Flash:

- 数据结构: {timestamp(4B), io_config(30B), total_time(2B), actual_duration(2B), status(1B)}

- 每分钟自动保存一次 (防止断电解散数据)

- 治疗完成时最终保存一次

最后通过FFE4上报PD值 (回底噪=完成信号)

小程序工作

检测到FFE4 PD值回底噪 → 判定治疗完成

显示 "护理完成"

技术参数

Flash保存格式: 固定长度结构体 (39B)

自动保存间隔: 60秒

保存内容: 完整治疗参数 + 实际时长

验收标准

治疗后LED关闭

Flash可读出固化数据

断电后数据不丢失

## Step 15: 数据上报 → 复位待机

参与方: [F+M]协同

固件工作

通过FFE4持续上报PD值 (回底噪)

小程序读取完成后, 侦测到长时间无操作 → 复位状态机

复位内容: 清空扫描缓存、诊断缓存、治疗参数, 回到IDLE

小程序工作

读取FFE4确认治疗完成

显示本次护理摘要 (区域、模式、时长)

记录到本地历史

回到首页, 等待下一次操作

协议交互

无特殊命令, 通过FFE4 PD值判定

验收标准

完成后设备回到IDLE

可重新开始新一轮流程

# Appendix A: FFE1 命令速查工具表

| 字节偏移 | 字段 | 长度 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | IO1_红光强度 | 1 | 0-255 | 204(80%) |
| 1 | IO1_紫外光强度 | 1 | 0-255 | 0 |
| 2 | IO1_黄光强度 | 1 | 0-255 | 0 |
| 3 | IO1_红外光强度 | 1 | 0-255 | 0 |
| 4-5 | IO1_工作时间 | 2 | 单位秒 | 0x0258(600) |
| 6-11 | IO2 (同上6B) | 6 | 同IO1结构 | — |
| 12-17 | IO3 (同上6B) | 6 | 同IO1结构 | — |
| 18-23 | IO4 (同上6B) | 6 | 同IO1结构 | — |
| 24-29 | IO5 (同上6B) | 6 | 同IO1结构 | — |
| 30-31 | 总时间 | 2 | 单位秒 | 0x0258(600) |
| 32 | 校验 | 1 | Byte0~31求和取低8位 | 0xCS |

# Appendix B: FFE4 状态速查工具表

| 字节偏移 | 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | PD1 | 2 | ADC值 0-4095 |
| 2-3 | PD2 | 2 |  |
| 4-5 | PD3 | 2 |  |
| 6-7 | PD4 | 2 |  |
| 8-9 | PD5 | 2 |  |
| 10-11 | PD6 | 2 |  |
| 12-13 | PD7 | 2 |  |
| 14-15 | VBAT | 2 | 电压值 mV |
| 16 | 校验 | 1 | Byte0~15求和取低8位 |

# Appendix C: 强度百分比 → PWM值 速查表

| 百分比 | PWM值 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 20% | 51 | 脉冲光预校验 |
| 30% | 77 | 安全降级 |
| 40% | 102 | 复合光温和档 |
| 50% | 128 | 扫描基准亮度 |
| 55% | 140 | 省电安全模式 |
| 62% | 158 | 护理峰值档 |
| 70% | 179 | 高档治疗 |
| 80% | 204 | 标准治疗档 |
| 100% | 255 | 最大安全值 |