P0级通信协议细节

基于协议简述.docx，按用户操作步骤排列

# Part 0: 协议概览

本文档定义光子美容仪与微信小程序之间的BLE GATT通信协议。协议基于单UUID通信：

• FFE1 (Command): 小程序写命令到设备，33字节固定长度

• FFE4 (Status): 设备上报状态给小程序，17字节固定长度，支持Read和Notify

通信特点：

• 无帧头（无AA 55）

• 无类型字节

• 无分包机制

• 纯固定长度字节数组直接写入/读取GATT Characteristic

• 运行校验算法：所有字节求和取低8位

# Part 1: 协议格式定义

## 1.1 FFE1 命令格式（33字节，小程序→设备）

| 字节序号 | 名称 | 说明 | 值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IO1_红光强度 | 区域1红光强度 0-255 | 0=关, 255=最大 |
| 2 | IO1_紫外光强度 | 区域1紫外光强度 | 0=关, 255=最大 |
| 3 | IO1_紫外光强度 | 区域1紫外光强度 | （暂未使用） |
| 4 | IO1_暖光灯强度 | 区域1暖光/黄光强度 | 0=关, 255=最大 |
| 5 | IO1_工作时间高字节 | 区域1运行时间高8位 | 单位: 秒 |
| 6 | IO1_工作时间低字节 | 区域1运行时间低8位 | 单位: 秒 |
| 7~12 | IO2（同上6字段） | 区域2: 右脸颊 | 格式同IO1 |
| 13~18 | IO3（同上6字段） | 区域3: 额头 | 格式同IO1 |
| 19~24 | IO4（同上6字段） | 区域4: 下巴 | 格式同IO1 |
| 25~30 | IO5（同上6字段） | 区域5: 鼻部 | 格式同IO1 |
| 31 | 总工作时间高字节 | 总运行时间高8位 | 单位: 秒（≤600） |
| 32 | 总工作时间低字节 | 总运行时间低8位 | 单位: 秒（≤600） |
| 33 | 运行校验 | Byte1~Byte32求和取低8位 | 0x00~0xFF |

IO区域映射表：

| IO编号 | 区域名称 |
| --- | --- |
| IO1 | 左脸颊 |
| IO2 | 右脸颊 |
| IO3 | 额头 |
| IO4 | 下巴 |
| IO5 | 鼻部 |

## 1.2 FFE4 状态格式（17字节，设备→小程序）

| 字节序号 | 名称 | 说明 | 值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~2 | PD1值（高+低） | PD传感器1 ADC值 | 0~4095 |
| 3~4 | PD2值（高+低） | PD传感器2 ADC值 | 0~4095 |
| 5~6 | PD3值（高+低） | PD传感器3 ADC值 | 0~4095 |
| 7~8 | PD4值（高+低） | PD传感器4 ADC值 | 0~4095 |
| 9~10 | PD5值（高+低） | PD传感器5 ADC值 | 0~4095 |
| 11~12 | PD6值（高+低） | PD传感器6 ADC值 | 0~4095 |
| 13~14 | PD7值（高+低） | PD传感器7 ADC值 | 0~4095 |
| 15~16 | VBAT（高+低） | 电池电压 | 0~65535（单位mV） |
| 17 | 运行校验 | Byte1~Byte16求和取低8位 | 0x00~0xFF |

# Part 2: 按操作步骤的协议包示例

## Step 1: 上电自检

设备端自动完成。无命令交互。小程序通过 FFE4 Read 读取17字节状态。

示例（设备就绪，PD值=0，电池=3.7V）：

FFE4 Read → 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 74 [CS]

↑3700mV=3.7V

## Step 2: 底噪校准

设备端自动完成。读取 FFE4 确认7路PD底噪值。

示例（PD1~PD7 底噪 ≈ 100~200）：

FFE4 Notify → 00 64 00 80 00 96 00 AA 00 B0 00 C8 00 CC 0E 74 [CS]

PD1=100 PD2=128 PD3=150 PD4=170 PD5=176 PD6=200 PD7=204

## Step 3: 贴合检测

设备写入 FFE1 设置微弱光（≤10%），读取 FFE4 PD值判定贴合。

写入 FFE1（微弱光打底，仅IO1~IO5红光=26（≈10%））：

[26] [00] [00] [00] [00] [00]   IO1: 红光=26, 蓝=0, 绿=0, 暖=0, 时间=0

[26] [00] [00] [00] [00] [00]   IO2: 红光=26

[26] [00] [00] [00] [00] [00]   IO3

[26] [00] [00] [00] [00] [00]   IO4

[26] [00] [00] [00] [00] [00]   IO5

[00] [00]                        总时间=0

[CS]                             校验

读取 FFE4 确认贴合：

• PD值显著低于底噪（被皮肤遮挡）→ 贴合

• PD值接近底噪或饱和 → 未贴合

## Step 4: 多光谱序贯扫描

设备端自动控制。无需小程序逐个发命令。设备依次设置各光色亮度，读取 FFE4 PD值。

设备内部逻辑（非BLE交互）：

1. 红光扫描：写IO1~IO5红光=128（PWM 50%），其他=0 → 等50ms → 读FFE4 PD1~PD7 → 缓存

2. 紫外光扫描：写IO1~IO5紫外光=128，其他=0 → 等50ms → 读FFE4 → 缓存

3. 紫外光扫描：写IO1~IO5紫外光=128，其他=0 → 等50ms → 读FFE4 → 缓存

4. 暖光扫描：写IO1~IO5暖光=128，其他=0 → 等50ms → 读FFE4 → 缓存

5. 得到28组PD数据（4波长 × 7路PD），缓存整合

FFE4 Notify 示例（红光扫描，PD1~PD7各有值）：

FFE4 → 03 E8 07 D0 01 F4 02 BC 05 DC 04 B0 06 40 0E 74 [CS]

PD1=1000 PD2=2000 PD3=500 PD4=700 PD5=1500 PD6=1200 PD7=1600

## Step 5: PD数据上报（通过 FFE4 读取）

小程序从 FFE4 读取17字节获取PD值。上一步骤已通过FFE4 Notify获得PD数据。

## Step 6: 进入IDLE待机

设备端自动将所有LED=0。小程序可通过读取 FFE4 验证（PD值回到底噪水平）。

## Step 7: 下发差异化治疗指令

小程序计算诊断结果后，构造33字节命令写入 FFE1。

示例：左脸颊红光80%+10min，右脸颊紫外光70%+8min

IO1: 红光=204(80%)  蓝=0  绿=0  暖=0  时间高=0x02  时间低=0x58  (600s=10min)

IO2: 红光=0  蓝=179(70%)  绿=0  暖=0  时间高=0x01  时间低=0xF4  (500s=8min)

IO3: 0 0 0 0 0 0   （不治疗）

IO4: 0 0 0 0 0 0

IO5: 0 0 0 0 0 0

总时间: 高=0x02  低=0x58  (600s=10min)

校验: [求和]

完整33字节示例：

CC 00 00 00 02 58   IO1: R=204, G=0, B=0, W=0, 时间=600s

00 B3 00 00 01 F4   IO2: R=0, B=179, G=0, W=0, 时间=500s

00 00 00 00 00 00   IO3: 全关

00 00 00 00 00 00   IO4: 全关

00 00 00 00 00 00   IO5: 全关

02 58               总时间=600s

[CS]                校验

## Step 8: 光疗期间状态查询

小程序通过 FFE4 读取当前PD值和电池电压。光疗执行期间，PD值实时反映皮肤吸收状态。

示例（治疗中，PD值活跃，电池3.6V）：

FFE4 → 03 20 06 80 01 C8 02 58 04 B0 03 E8 05 A0 0E 10 [CS]

PD值各异         ↑3600mV=3.6V

## Step 9: 治疗完成

设备端：IO1~IO5全置0 → FFE4 PD值回底噪。

小程序：通过定时轮询FFE4检测到所有LED=0，判定完成。

## Step 10: BLE断连保护

无BLE交互（因为断连了）。

设备端硬件逻辑：200ms检测断连 → 降功率至30% → 5秒Grace → IDLE。

# Part 3: 校验算法

运行校验 = (Byte1 + Byte2 + ... + ByteN) & 0xFF

示例：字节 [0xCC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x58] 的校验计算：

(0xCC + 0x00 + 0x00 + 0x00 + 0x02 + 0x58) & 0xFF

= 0x126 & 0xFF

= 0x26

# Part 4: GATT特征值速查

| UUID | 名称 | 属性 | 长度 | 方向 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FFE1 | Command | Write+Read | 33字节 | 小程序→设备 | 5IO×RGBW+时间 + 总时间 + 校验 |
| FFE4 | Status | Read+Notify | 17字节 | 设备→小程序 | 7PD值 + VBAT + 校验 |